| Назва предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення та обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Сканер ультразвуковий діагностичний HS70А) (код НК 024:2019 – 40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) UA-2022-07-14-003088-а | Закупівля без використання електронної системи закупівель | Сканер ультразвуковий діагностичний HS70A Додаток № 1 до таблиці | Кошти від НСЗУ 3 400 000,00 грн. |

Додаток № 1 до таблиці

Технічна специфікація

Інформація про характер і необхідні технічні

та якісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова система (НК 024-2019 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації))

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № | Назва | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сканер ультразвуковий діагностичний | 1 |

Загальні вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

- Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

- Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(опис предмета закупівлі)

Медико-технічні вимоги до діагностичної ультразвукової системи

| № | Медико-технічні характеристики | Значення | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги |  |  |
|  | Область використання | Абдомінальні, акушерські, гінекологічні, кардіологічні дослідження, а також дослідження малих частин, судин. Дослідження в області урології, педіатрії та ін. |  |
|  | Програмне забезпечення системи українською або російською мовами | Наявність |  |
|  | Вага обладнання, не більше | 100 кг |  |
|  | Порти для датчиків, не менше | 3 |  |
|  | Всі порти для датчиків повинні мати механізм блокування | Наявність |  |
|  | Кількість цифрових каналів, не менше | 1 540 000 каналів |  |
|  | Динамічний діапазон, не менше | 250 дБ |  |
|  | Дисплей |  |  |
|  | Кольоровий, світлодіодний дисплей діагоналлю, не менше | 23 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 1920×1080 пікселів |  |
|  | Регулювання положення монітору вгору, не менше | 140 мм |  |
|  | Кут повороту дисплею, не менше | +/- 40 ⁰ |  |
|  | Кут нахилу дисплея, не гірше | 15⁰/ -15⁰ |  |
|  | Інтерфейс користувача |  |  |
|  | Підсвічування клавіш | Наявність |  |
|  | Сенсорна панель керування | Наявність |  |
|  | Кут повороту контрольної панелі від центру, не менше | +30/-30 градусів |  |
|  | Сенсорна панель керування діагоналлю, не менше | 10 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність сенсорной панелі керування, не менше | 1280х800 пікселів |  |
|  | Вимоги до параметрів візуалізації |  |  |
|  | 3D/4D-режим відображення внутрішніх органів | Можливість |  |
|  | В - режим | Наявність |  |
|  | M - режим | Наявність |  |
|  | Анатомічний М режим | Можливість |  |
|  | Режим тканинного доплера | Можливість |  |
|  | Режим відображення 1/2/4 | Наявність |  |
|  | Режим кольорового доплера | Наявність |  |
|  | Режим імпульсно-хвильового доплера | Наявність |  |
|  | Режим постійно-хвильового доплера | Наявність |  |
|  | Режим енергетичного доплера | Наявність |  |
|  | Режим багатопроменевого складового сканування | Можливість |  |
|  | Режим зниження артефактів та пригнічення шумів | Наявність |  |
|  | Тканинна гармоніка | Наявність |  |
|  | Трапецієподібна візуалізація | Наявність |  |
|  | Створення або використання встановлених протоколів досліджень | Можливість |  |
|  | Режим еластографії | Наявність |  |
|  | Функція зсувної хвилі | Можливість |  |
|  | Функція кардіологічних вимірювань | Наявність |  |
|  | Функція оцінки деформації тканин міокарда | Наявність |  |
|  | Функція для проведення стресехокардіографії | Можливість |  |
|  | Ультразвукова томографія | Можливість |  |
|  | Функція візуалізації з контрастними речовинами | Можливість |  |
|  | Вимоги до параметрів В режиму |  |  |
|  | Частота кадрів, не менше | 500 кадрів/секунду |  |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 250 дБ |  |
|  | Глибина сканування, не гірше | 2 – 35 см |  |
|  | Карта сірого, не менше | 8 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 6 типів |  |
|  | Вимоги до параметрів М режиму |  |  |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 150 дБ |  |
|  | Карта сірого, не менше | 6 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 6 типів |  |
|  | Вимоги до кольорового доплеру |  |  |
|  | Частота кадрів, не менше | 270 кадрів/секунду |  |
|  | PRF, не вужче | 0,3 кГц – 12,0 кГц |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 15 тип |  |
|  | Вимоги до енергетичного доплеру |  |  |
|  | PRF, не вужче | 0,3 кГц – 12,0 кГц |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 9 типів |  |
|  | Інверсія | Наявність |  |
|  | Вимоги до параметрів імпульсно-хвильового доплера |  |  |
|  | PRF, не гірше | 1,0кГц – 22,0кГц |  |
|  | Динамічний діапазон, не вужче | 120 дБ |  |
|  | Інверсія | Наявність |  |
|  | Карта сірого, не менше | 10 типів |  |
|  | Карта кольорового, не менше | 13 типів |  |
|  | Вимоги до датчиків |  |  |
|  | Конвексний монокристалічний датчик | Наявність |  |
|  | Область використання | Абдомінальні, акушерські та гінекологічні дослідження |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 1 до 7 МГц |  |
|  | Кут сканування, не менше | 60 º |  |
|  | Можливість застосування з набором для біопсії | Наявність |  |
|  | Радіус конвексу, не менше | 45 мм |  |
|  | Кількість елементів датчика, не менше | 160 |  |
|  | Фазований датчик | Наявність |  |
|  | Область використання | Кардіологічні, абдомінальні та транскараніальні дослідження |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 1 до 5 МГц |  |
|  | Кількість елементів датчика, не менше | 80 |  |
|  | Кут огляду, не менше | 90о |  |
|  | Лінійний датчик |  |  |
|  | Область використання | Судинні дослідженя, дослідження малих органів та мускульно-скелетарної системи |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 3 до 16 МГц |  |
|  | Апертура, не менше | 38 мм |  |
|  | Кількість елементів датчика, не менше | 192 |  |
|  | Можливість застосування з набором для біопсії | Наявність |  |
|  | Вимірювання та розрахунок |  |  |
|  | Пакети спеціальних вимірювань | Абдомінальні, виміри для дослідження судин, гінекологічні, кардіологічні, акушерські, виміри для серця плоду, урологічні виміри, м’язово-скелетні, виміри малих органів, педіатричні виміри |  |
|  | Входи і виходи |  |  |
|  | USB виходи, не менше | 3 |  |
|  | Підтримка ECG сигналів | Наявність |  |
|  | Живлення |  |  |
|  | Напруга живлення | 220-240 В |  |
|  | Частота | 50/60 Гц |  |
|  | Споживча потужність, не більше | 800 ВА |  |
|  | Пристрій безперебійного живлення | Наявність |  |
| 14 | Термопринтер | Можливість |  |